# แผนสอบเทียบเซนเซอร์ MetaBreath สำหรับ NSC 2026

สำหรับส่งผู้ปกครอง — ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ / งบประมาณ / เวลา

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงงาน MetaBreath ได้ผ่านการนำเสนอรอบแรกและได้รับ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ NSC 2026 ให้ปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่สุด คือ การสอบเทียบเซนเซอร์ทั้ง 3 ตัวด้วยวิธีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์

เพื่อให้โครงงานผ่านรอบชิงชนะเลิศ จำเป็นต้องดำเนินการสอบเทียบตามแผนนี้ ใช้เวลารวม 2–4 วัน โดยไม่ต้องใช้อาสาสมัคร และใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในโรงเรียน/ตลาดทั่วไป

งบประมาณโดยประมาณ: 500 – 1,500 บาท (รายละเอียดในข้อ 4)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. เหตุผลที่ต้องทำ (Why)

จากเอกสาร *สรุปการแก้ไขตามความเห็นกรรมการ* กรรมการระบุชัดว่า:

"ใช้การสอบเทียบเซนเซอร์ทั้ง 3 ตัว ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเทียบกับค่าอ้างอิงมาตรฐานจาก datasheet

- สอบเทียบ TGS1820 ด้วย standard gas ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม และคำนวณ

- สอบเทียบ XGZP ด้วย Manometer และคำนวณ linear regression

- สอบเทียบ SHT35 ด้วย Thermo-hygrometer ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม และคำนวณ"

จุดที่กรรมการเน้นชัดที่สุดคือ ยังไม่มีผลทดลองจริงที่พิสูจน์ว่าเซนเซอร์อ่านค่าได้แม่นยำ ไม่มี calibration curve จริง ไม่มีค่า error, limit of detection, repeatability ซึ่งถ้าไม่แก้ไข จะเข้ารอบชิงลำบาก

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. หลักการสำคัญ (ตามคำแนะนำโค้ช Bright)

### การปรับเทียบ ≠ การทดลองกับคน

การปรับเทียบเซนเซอร์ต้องทำในห้องแล็บด้วย ค่าอ้างอิงที่รู้แน่นอน (known reference) เพราะ:

ห้ามใช้คนจริงสอบเทียบ TGS1820 เด็ดขาด — เพราะไม่มีทางรู้ว่าลมหายใจคนนั้นมี acetone กี่ ppm จริงๆ (ต้องใช้ GC-MS ราคาหลักล้านบาท)

ต้องใช้ headspace dilution + ideal gas law สร้างความเข้มข้นที่รู้แน่นอนแทน

หลังสอบเทียบเสร็จ ค่อยเริ่มเก็บข้อมูลกับคน 40–55 ปี เป็นขั้นตอนแยกต่างหาก

เคล็ดลับได้รางวัล: การเขียนแยกหัวข้อ *"Sensor Calibration"* กับ *"Human Subject Validation Study"* ในรายงานให้ชัด — กรรมการ NSC ให้คะแนนสูงเพราะแสดงความเข้าใจ research methodology ที่ถูกต้อง

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ + งบประมาณ

| อุปกรณ์ | ใช้กับ | ราคาโดยประมาณ | แหล่ง |
| --- | --- | --- | --- |
| หลอดใสรูปตัว U (สำหรับ U-tube manometer) | XGZP | 50 – 100 ฿ | ร้านอุปกรณ์วิทย์ |
| ลูกยางวัดความดันโลหิต หรือ syringe 50-100 mL | XGZP | 100 – 300 ฿ | ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์/lazada |
| ข้อต่อ T + สายซิลิโคน | XGZP | 50 – 100 ฿ | ร้านฮาร์ดแวร์ |
| มัลติมิเตอร์ดิจิทัล | ADC (ESP32) | 200 – 500 ฿ | มีอยู่แล้วน่าจะได้ |
| Potentiometer 10kΩ + resistors | ADC | 30 – 50 ฿ | ร้านอิเล็กทรอนิกส์ |
| ไมโครปิเปต (10–100 µL) หรือ syringe เข็มเล็ก | TGS1820 | 200 – 500 ฿ | ร้านเคมี/ห้องแล็บโรงเรียน |
| อะซีโตนบริสุทธิ์ (99% analytical grade) 100 mL | TGS1820 | 100 – 200 ฿ | ร้านเคมีภัณฑ์ |
| ขวดแก้วปิดสนิท ขนาด 500 mL – 1 L (2–3 ขวด) | TGS1820 | 100 – 200 ฿ | ร้านทั่วไป |
| NaCl (เกลือแกงบริสุทธิ์) | SHT35 | 20 – 50 ฿ | ทั่วไป |
| MgCl₂ (ถ้าหาได้) | SHT35 | 50 – 150 ฿ | ร้านเคมี |
| เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล / hygrometer อ้างอิง | SHT35 | 200 – 500 ฿ | หรือใช้ของโรงเรียน |
| กล่องปิดสนิทขนาดเล็ก | SHT35 | 50 – 100 ฿ | ทั่วไป |
| รวมโดยประมาณ |  | 500 – 1,500 ฿ |  |

หมายเหตุ: อุปกรณ์ส่วนใหญ่โรงเรียนน่าจะมี — งบจริงจะน้อยกว่านี้มาก

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. แผนสอบเทียบ 4 หมวด (ตามคำแนะนำโค้ช Bright)

### 5.1 ESP32 ADC — พื้นฐาน (แนะนำทำก่อนเลย)

ทำไม: ADC ของ ESP32 มีความไม่เป็นเชิงเส้น (non-linearity) โดยเฉพาะช่วงต้นและปลายย่านวัด ต้องแก้ก่อนสอบเทียบเซนเซอร์อื่น

อุปกรณ์: potentiometer + มัลติมิเตอร์ + ESP32

ขั้นตอน:

ใช้ potentiometer สร้างแรงดัน 5–7 จุด: 0V, 0.5V, 1.0V, 1.65V, 2.0V, 2.5V, 3.3V

อ่านทั้ง มัลติมิเตอร์ (ค่าจริง) และ ESP32 ADC (ค่าอ่านได้)

ทำซ้ำ 3 ครั้งต่อจุด → รวม 15–21 ค่า

Plot กราฟ ค่าจริง (Y) vs ADC raw (X) → หา linear regression

สิ่งที่ต้องรายงาน: R² > 0.99

เวลา: 1 ชั่วโมง

────────────────────────────────────────────────────────────

### 5.2 XGZP6847A (Pressure Sensor) — วิธี Manometer

ทำไม: ตอนนี้ code ใช้สูตร ratio 10–90% ตายตัวจาก datasheet → ค่าจริงบน server ค้างที่ ~7 kPa (หลักฐาน: มีในฐานข้อมูล production 15,503 rows)

อุปกรณ์:

U-tube manometer (หลอดใสรูป U + น้ำ)

Syringe 50–100 mL หรือ ลูกยางวัดความดัน

ข้อต่อ T + สายซิลิโคน

การต่อ:

Syringe
        |
     T-joint
     /    \
Manometer  XGZP6847A

(ให้ Manometer และเซนเซอร์รับแรงดันเดียวกันพร้อมกัน)

ขั้นตอน:

Zero: ปล่อยเปิดสู่อากาศ บันทึกค่า Manometer = 0 kPa และ ESP32 Voltage ≈ 0.212 V → เก็บเป็น zero offset

สร้างแรงดัน 11 จุด: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kPa

รอค่าคงที่ 2–3 วินาที ก่อนบันทึก → บันทึกทั้ง Manometer และ ESP32 Voltage

ทำ ขาขึ้น (Increasing) และ ขาลง (Decreasing) เพื่อดู Hysteresis

ทำซ้ำ 3 ครั้ง → รวม ~66 จุดข้อมูล

Linear regression: Pressure = a × Voltage + b

แทนที่สูตรใน firmware (metabreath.ino:369)

การอ่าน manometer แบบ U-tube:

1 kPa ≈ 10.2 cmH₂O

1 cmH₂O ≈ 98.1 Pa

ตัวอย่าง: อ่าน 20 cmH₂O → 20 × 98.1 = 1962 Pa ≈ 1.96 kPa

สิ่งที่ต้องรายงาน: R², สมการสมการถดถอย, hysteresis curve

เวลา: 4–6 ชั่วโมง (ครึ่งวัน)

เคล็ดลับ: อธิบายในรายงานว่าเลือกช่วง 0–10 kPa เพราะเป็นช่วง แรงดันลมหายใจปกติของมนุษย์ — แสดงว่าออกแบบการทดลองอิงหลักสรีรวิทยา

────────────────────────────────────────────────────────────

### 5.3 TGS1820 (Acetone Sensor) — วิธี Headspace Dilution ⭐ ยากที่สุดและสำคัญที่สุด

ทำไม: TGS1820 คือหัวใจของโครงงาน — ถ้าไม่มี calibration curve จริง กรรมการจะไม่เชื่อผลใดๆ ของโครงงาน

อุปกรณ์:

อะซีโตนบริสุทธิ์ (99% analytical grade)

ไมโครปิเปต (10–100 µL) หรือ syringe เข็มเล็ก

ขวดแก้วปิดสนิท ปริมาตรที่รู้แน่นอน (500 mL – 1 L)

SHT35 (ใช้อ่านอุณหภูมิ/ความชื้นควบคู่)

ขั้นตอนที่ 1: Baseline Correction

วัดเซนเซอร์ในอากาศสะอาด 5–10 นาที

ทำซ้ำหลายวัน หลายอุณหภูมิ/ความชื้น

หา baseline stability + ใช้ SHT35 ช่วยปรับแก้

ขั้นตอนที่ 2: สร้างความเข้มข้นอ้างอิงด้วย Headspace Dilution

หยดอะซีโตนปริมาตรที่รู้แน่นอน (เช่น 5, 10, 20, 50, 100 µL) ลงในขวดปิดสนิทที่รู้ปริมาตรอากาศ

ปล่อยให้ระเหยจนสมดุล (~5–10 นาที)

คำนวณ ppm ด้วยกฎแก๊สอุดมคติ (ideal gas law):

แปลงปริมาตรของเหลว → ปริมาตรไอ (จากมวลโมล/ความหนาแน่นของอะซีโตน)

หารด้วยปริมาตรขวด → ได้ ppm

ทำ 5 ระดับความเข้มข้น

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Calibration Curve

Plot ค่าเซนเซอร์ (หลังหัก baseline) vs ค่า ppm ที่คำนวณ

ใช้สมการ Forced-zero logarithmic model: sensor response = A · log(ppm) + B (บังคับผ่านจุด 0)

หา R²

ทำไม log-transform? — เซนเซอร์ MOS (semiconductor) มีความสัมพันธ์ ความต้านทาน ↔ ความเข้มข้นแก๊ส เป็นแบบ power law ตามธรรมชาติ → log-transform เหมาะกว่า linear

ทำซ้ำ 3 ครั้งต่อระดับ → รวม ~15 จุดข้อมูล

สิ่งที่ต้องรายงาน: calibration curve + R² + RMSE + limit of detection

เวลา: 1–2 วัน (รอสมดุลระหว่างรอบ)

เคล็ดลับได้รางวัลสำคัญมาก: การอธิบายสูตร headspace dilution + ideal gas law อย่างละเอียดคือจุดที่กรรมการ NSC ประทับใจ — แสดงว่าแก้ปัญหาการไม่มี standard gas ราคาแพงด้วยความเข้าใจเคมี/ฟิสิกส์ระดับสูง

────────────────────────────────────────────────────────────

### 5.4 SHT35 (Temperature / Humidity) — วิธี Saturated Salt Solution

ทำไม: ตอนนี้ SHT35 อ่านค่าไม่ติด 66% ของ readings ในฐาน production (5,303 / 15,503 rows) → ต้องแก้ hardware ก่อนสอบเทียบ

อุปกรณ์:

NaCl (เกลือแกงบริสุทธิ์) → RH คงที่ 75.3%

MgCl₂ (ถ้าหาได้) → RH คงที่ ~33% (เป็น 2nd calibration point)

กล่องปิดสนิทขนาดเล็ก

เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง (โรงเรียนน่าจะมี)

ขั้นตอน:

ผสม NaCl + น้ำเล็กน้อยจนอิ่มตัว (มีผลึกเหลือ) → วางในกล่องปิด

วาง SHT35 ในกล่อง ปิดสนิท รอสมดุล 2–4 ชั่วโมง

อ่านค่าเทียบกับ 75.3% RH มาตรฐาน

ทำซ้ำกับ MgCl₂ (~33%) เป็น 2nd point

อุณหภูมิ: เทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ห้องแล็บ

First-order linear correction: T_corrected = a·T_raw + b, RH_corrected = c·RH_raw + d

ทำซ้ำ 3–5 ครั้ง → รวม ~10–15 ค่า

สิ่งที่ต้องรายงาน: linear correction equations + R²

เวลา: 1 วัน (ต้องรอสมดุล 2–4 ชม./รอบ)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. ตารางสรุปแผน (ตามคำแนะนำโค้ช)

| เซนเซอร์ | เครื่องมืออ้างอิง | จำนวนจุด | ทำซ้ำ | รวมข้อมูล | เวลา | ระดับความยาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 ADC | Potentiometer + Multimeter | 5–7 จุด | ×3 | 15–21 | 1 ชม. | ง่าย |
| XGZP6847A | U-tube Manometer + Syringe | 11 จุด (ขึ้น+ลง) | ×3 | ~66 | 4–6 ชม. | ปานกลาง |
| TGS1820 | Headspace + Ideal Gas Law | 5 ระดับ | ×3 | ~15 | 1–2 วัน | ⭐ ยากที่สุด |
| SHT35 | Saturated Salt (NaCl, MgCl₂) | 1–2 จุด | ×3–5 | ~10–15 | 1 วัน | ง่าย |

รวมเวลาทั้งหมด: 2–4 วัน (ทำแบบ parallel ได้หลายส่วน)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. ลำดับการทำงาน (Timeline)

### สัปดาห์ที่ 1 — เตรียมอุปกรณ์ + แก้ hardware

จ.–พ.: ซื้ออุปกรณ์ + ตรวจสอบว่ามี/ยืมจากโรงเรียนอะไรได้บ้าง

พฤ.–ศ.: แก้ hardware SHT35 + XGZP ที่อ่านไม่ติดในเครื่องปัจจุบัน (บล็อกทุกอย่าง)

### สัปดาห์ที่ 2 — สอบเทียบตามลำดับ

จ.: ESP32 ADC calibration (1 ชม.) + XGZP calibration (ครึ่งวัน)

อ.: SHT35 calibration (1 วัน)

พ.–พฤ.: TGS1820 calibration (headspace dilution) — 1–2 วัน

ศ.: วิเคราะห์ข้อมูล + สร้างกราฟ + คำนวณ R² / RMSE

### สัปดาห์ที่ 3 — เขียนรายงาน + เก็บข้อมูล validation

เขียนหัวข้อ *Sensor Calibration* ในรายงาน

อัพเดต firmware ให้ใช้สมการใหม่

เริ่มเก็บข้อมูลกับ อาสาสมัคร 40–55 ปี (Human Subject Validation Study) เป็นขั้นตอนแยก

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. สิ่งที่จะได้กลับ (Deliverables)

หลังทำสอบเทียบเสร็จ จะมี:

Calibration Curves 3 กราฟ (TGS1820, XGZP, SHT35)

สมการ Regression + R² ของแต่ละเซนเซอร์

Error Analysis (RMSE, %error) เทียบค่าจริง

Firmware ที่ใช้สมการใหม่จากการวัดจริง (ไม่ใช่จาก datasheet ดิบ)

หัวข้อ *Sensor Calibration* ในรายงาน พร้อมภาพประกอบ

คาดหวังผลลัพธ์กับ NSC: จากเดิม "ทำงานได้แต่พิสูจน์ไม่ได้" → เป็น "ทำงานได้ + รู้ว่าแม่นแค่ไหน + ทำไม" ซึ่งเป็นสิ่งที่กรรมการ NSC มองหา

────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. สิ่งที่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง

งบประมาณอุปกรณ์: 500–1,500 บาท (รายละเอียดข้อ 4)

เวลา 2–3 สัปดาห์ สำหรับเตรียม + สอบเทียบ + เขียนรายงาน

การเดินทาง ไปซื้ออะซีโตน analytical grade ที่ร้านเคมีภัณฑ์

สถานที่ทำงาน ที่มีระบบระบายอากาศดี (สำหรับ headspace acetone) — แนะนำห้องแล็บเคมีโรงเรียน หรือระเบียงบ้าน

────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. ข้อมูลอ้างอิง

คำแนะนำโค้ช Bright, แนะนำการปรับเทียบ sensors ให้ได้รางวัล NSC.docx

คำแนะนำโค้ช Bright, การปรับเทียบ pressure sensor.docx

ความเห็นกรรมการรอบแรก, สรุปการแก้ไขตามความเห็นกก._ ข้อเสีย.docx

Datasheet TGS1820 (Figaro fusa rev03)

Datasheet XGZP6847A010KPG33

────────────────────────────────────────────────────────────

*จัดทำโดย: ทีม MetaBreath — NSC 2026*

*วันที่: 2026-07-08*