5.5 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม (Hardware Specification)

หัวข้อนี้อธิบายคุณลักษณะของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และสิ่งแวดล้อมทางเทคนิคที่ระบบ MetaBreath ใช้งาน ครอบคลุมทั้ง (1) อุปกรณ์ตรวจวัดที่พัฒนาขึ้น (MetaBreath Device), (2) เซนเซอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบภายใน, (3) อุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้ (client) ที่ใช้เข้าถึง web application, (4) อุปกรณ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ (5) โครงสร้างเครือข่ายและเงื่อนไขการใช้งาน

5.5.1 อุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจ (MetaBreath Device)

อุปกรณ์ MetaBreath เป็นเครื่องต้นแบบที่ทีมพัฒนาขึ้นเอง ใช้ ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์กลาง ทำหน้าที่อ่านค่าจากเซนเซอร์ตรวจจับสารระเหย (VOC), เซนเซอร์แรงดัน (Pressure) และเซนเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้น แล้วส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ไปยัง MQTT broker แบบเวลาจริง โดยมีคุณลักษณะโดยรวมดังนี้

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ขนาดโดยประมาณ | กล่องพลาสติกขนาดพกพา ประมาณ 10 × 7 × 4 ซม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | USB-C 5V หรือ Power Bank |
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้ | ประมาณ 200–400 mA ระหว่างการทำงาน |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) |
| Protocol การส่งข้อมูล | MQTT ผ่าน TCP port 1883 |
| ระยะทำงาน | ในระยะสัญญาณ Wi-Fi ปกติ (~ 15 เมตร) |
| การตั้งค่า Wi-Fi | captive portal ผ่าน WiFiManager (ไม่ต้องใช้สาย USB) |
| สถานะแสดงผล | LED บนบอร์ด แสดงสถานะการเชื่อมต่อและการวัด |
| Sampling Rate | 1 Hz (1 reading/วินาที) |
| Baseline Calibration | อัตโนมัติทุก 10 วินาที ขณะไม่มีการเป่า |

5.5.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

ESP32 DevKit v1 (ESP32-WROOM-32)

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| CPU | Dual-core Xtensa LX6 32-bit @ 240 MHz |
| RAM | 520 KB SRAM |
| Flash Memory | 4 MB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Bluetooth | BLE 4.2 + Classic BT |
| ADC | 12-bit SAR ADC จำนวน 18 ช่อง (ช่วง 0–3.3 V) |
| GPIO | 34 pins |
| I²C / SPI / UART | รองรับครบทั้ง 3 protocol |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 3.3 V (regulated จาก USB 5V) |
| Package | DevKit V1 (30-pin หรือ 38-pin) |

เหตุผลที่เลือกใช้ ESP32 คือมี Wi-Fi และ ADC ในตัว ราคาไม่แพง มี ecosystem library ที่กว้างขวาง รองรับการเขียนโปรแกรมด้วย Arduino Framework และมีกำลังประมวลผลเพียงพอสำหรับการเก็บข้อมูลเซนเซอร์ แบบเรียลไทม์พร้อมส่งผ่าน MQTT ได้อย่างเสถียร

5.5.3 เซนเซอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์ (Sensors)

ก. Figaro TGS1820 — VOC / Breath Acetone Sensor

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเภทเซนเซอร์ | MOX (Metal Oxide Semiconductor) — sensor for VOC / breath acetone |
| ช่วงการวัด | 1–100 ppm (breath acetone equivalent) |
| Output | Analog voltage (0–3.3 V) |
| Sensitivity | ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง VOC ระดับ ppm |
| Response time (T90) | < 30 วินาที |
| Recovery time | 30–60 วินาที (ใช้เวลาให้ baseline กลับสู่ปกติ) |
| Heater voltage | 1.7 V (จ่ายจากวงจรภายในบอร์ด) |
| Warm-up time | แนะนำ ≥ 5 นาที ก่อนวัดจริงเพื่อความแม่นยำสูงสุด |
| การต่อ | Analog Input pin GPIO 34 ของ ESP32 |
| Sampling | อ่านค่า 50 samples แล้ว average เพื่อลด noise |
| ADC Attenuation | 11 dB (ทำให้อ่านช่วง 0–3.3 V ได้เต็มช่วง) |

การใช้งาน: TGS1820 ตอบสนองต่อ VOC ในลมหายใจ โดยเฉพาะ acetone ที่เป็น marker ของสภาวะ metabolic ทีมพัฒนาได้ทำ compensation ตามข้อมูลใน datasheet ของ Figaro โดยชดเชยผลของอุณหภูมิและความชื้น ผ่าน signal processing pipeline ในฝั่ง backend

ข. Pressure Sensor (0–10 kPa)

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเภทเซนเซอร์ | Analog pressure sensor (differential/gauge) |
| ช่วงการวัด | 0–10 kPa |
| Output | Analog voltage (0–3.3 V) |
| Accuracy | ±2 % full scale |
| การต่อ | Analog Input pin GPIO 32 ของ ESP32 |
| Sampling | อ่านค่า 20 samples แล้ว average |
| หน้าที่ในระบบ | ตรวจจับการเป่าลมหายใจ (BLOW state) และตัดสินคุณภาพของ sample |

ค. Sensirion SHT31 — Temperature & Humidity Sensor

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเภทเซนเซอร์ | Digital temperature + humidity sensor |
| ช่วง Temperature | -40 °C ถึง +125 °C |
| ช่วง Humidity | 0 – 100 %RH |
| Accuracy Temperature | ±0.3 °C |
| Accuracy Humidity | ±2 %RH |
| Interface | I²C (address 0x44) |
| Voltage | 2.4 – 5.5 V |
| Pin ที่ต่อกับ ESP32 | SDA = GPIO 21, SCL = GPIO 22 |
| หน้าที่ในระบบ | ใช้ compensate ผลของสิ่งแวดล้อมต่อค่า VOC ของ TGS1820 |

ง. LED Indicator

LED บนบอร์ด (built-in) ต่อกับ GPIO 2

ใช้แสดงสถานะ: กะพริบระหว่าง Wi-Fi setup, ติดค้างเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ, กะพริบระหว่างการวัด

5.5.4 การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ (Pin Mapping)

ตารางแสดงการเชื่อมต่อระหว่าง ESP32 กับเซนเซอร์ต่าง ๆ ในอุปกรณ์ MetaBreath

| ESP32 Pin | ต่อกับ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| GPIO 34 (ADC1_CH6) | TGS1820 Output | Analog input สำหรับอ่านค่า VOC |
| GPIO 32 (ADC1_CH4) | Pressure Sensor Output | Analog input สำหรับอ่านแรงดัน |
| GPIO 21 (SDA) | SHT31 SDA | I²C data line |
| GPIO 22 (SCL) | SHT31 SCL | I²C clock line |
| GPIO 2 | LED (built-in) | Digital output แสดงสถานะ |
| 3V3 | Power ให้ SHT31 + TGS1820 board | แหล่งจ่ายไฟ 3.3 V |
| GND | Ground ทุกเซนเซอร์ | Common ground |
| USB-C | Power in | จ่ายไฟ 5V จาก USB / Power Bank |

5.5.5 อุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้ (Client Device)

ผู้ใช้เข้าถึง MetaBreath web application ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ระบบสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์หลายประเภท โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำที่แนะนำดังนี้

ก. สมาร์ตโฟน / แท็บเล็ต

| ระบบปฏิบัติการ | เบราว์เซอร์ที่รองรับ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| iOS 16.4 หรือใหม่กว่า | Safari, Chrome, Edge | รองรับ Web Push (iOS 16.4+) |
| Android 10 หรือใหม่กว่า | Chrome, Edge, Firefox | รองรับ Web Push, Web Bluetooth |
| iPadOS 16 หรือใหม่กว่า | Safari, Chrome | แนะนำสำหรับหน้าประวัติแนวโน้ม |

ข. คอมพิวเตอร์ (PC / Notebook)

| คุณสมบัติ | ขั้นต่ำ | แนะนำ |
| --- | --- | --- |
| CPU | Dual-core 1.6 GHz | Quad-core 2.4 GHz |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| OS | Windows 10 / macOS 12 / Ubuntu 20.04 | Windows 11 / macOS 14 / Ubuntu 22.04 |
| เบราว์เซอร์ | Chrome 100+, Edge 100+, Firefox 100+, Safari 15+ | Chrome/Edge เวอร์ชันล่าสุด |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1280 × 720 | 1920 × 1080 ขึ้นไป |
| Internet | ≥ 5 Mbps | ≥ 10 Mbps |

5.5.6 อุปกรณ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server Hardware)

ระบบ backend, database, MQTT broker และ AI inference ทั้งหมด deploy บน server เดียวกันแบบ containerized ผ่าน Docker Compose โดยมีสเปคขั้นต่ำที่แนะนำดังนี้

| ทรัพยากร | ขั้นต่ำ (Dev/Demo) | แนะนำ (Production Pilot) |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Storage | 40 GB SSD | 100 GB SSD |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12 |
| Runtime | Docker 24+, Docker Compose v2 | Docker 24+, Docker Compose v2 |
| Public IP | 1 IP (สำหรับ MQTT + HTTPS) | 1 IP + Domain name (SSL) |
| Bandwidth | ≥ 10 Mbps | ≥ 100 Mbps |
| Port ที่ต้องเปิด | 80, 443, 1883 (MQTT) | 80, 443, 1883, 9001 (MQTT WS) |

ในการพัฒนาและทดสอบระยะแรก ทีมใช้ VPS ระดับ entry-level (2 vCPU / 4 GB RAM / 60 GB SSD) ที่มี public IP สำหรับให้ ESP32 หลาย ๆ เครื่องส่งข้อมูลผ่าน MQTT ได้พร้อมกัน และมีการตั้งค่า Nginx + Let's Encrypt สำหรับ TLS termination

5.5.7 โครงสร้างเครือข่าย (Network Requirements)

Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) — สำหรับอุปกรณ์ MetaBreath (ESP32 ไม่รองรับ 5 GHz)

SSID ต้องไม่มี captive portal ของโรงแรม (ต้องเป็น Wi-Fi ปกติ)

MQTT — TCP port 1883 (ไม่ block outbound)

HTTPS — TCP port 443 สำหรับ web application

WebSocket — TCP port 443 (wss://) หรือ 9001 สำหรับ MQTT WebSocket

DNS resolution สำหรับ MQTT broker domain (metabreath.duckdns.org)

อุปกรณ์รองรับ Wi-Fi หลายสล็อต (สูงสุด 3 SSID) ผ่าน WiFiMulti — เปลี่ยนสถานที่ได้อัตโนมัติ

5.5.8 สภาพแวดล้อมการใช้งาน (Operating Environment)

อุณหภูมิใช้งาน: 15 – 35 °C

ความชื้นสัมพัทธ์: 30 – 80 %RH

ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มี VOC สูงผิดปกติ (เช่น ห้องพ่นสี หรือใกล้ solvent) เพราะ TGS1820 จะอิ่มตัว

แนะนำให้ตั้งเครื่องในบริเวณที่อากาศไหลเวียนดีเป็นเวลา ≥ 5 นาที ก่อนใช้งาน

ไม่แนะนำให้ใช้กลางแดดจัด หรือในบริเวณที่มีความชื้นสูง (เช่น ห้องน้ำ)

5.5.9 สรุปคุณลักษณะโดยรวม

อุปกรณ์ MetaBreath ถูกออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบขนาดพกพา ราคาไม่แพง และใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่หาซื้อได้ทั่วไป ทำให้สามารถทำซ้ำและขยายผลได้ง่าย ในขณะที่ฝั่ง server และ client สามารถใช้อุปกรณ์มาตรฐาน (VPS + smartphone/PC ทั่วไป) ทำให้ระบบทั้งหมดเข้าถึงได้ง่ายและ เหมาะกับการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงในอนาคต